5E-AFⅢ灰熔点测试仪

故障分析

本仪器工作在高温状态，因此具备硬件超温保护功能，当炉温高于1610℃左右时硬件自动切断加热电源并报警。

其它软件保护有：当炉温高于200℃时不允许送样机构下降；控制降温速度，延长炉膛和加热元件的寿命；实验结束后，如果温度高于1100度，控制送样机构转动，防止同步电机齿轮变形。

1  常见故障分析：

高温炉不升温。

可能原因： a、20A保险管烧断

b、硅钼棒损坏

c、调压模块坏

d、控制电路坏

e、加热线路断

f、调线不对

解决办法：关掉加热电源和主机电源，断开一根高温连接导线，分别量四根硅钼棒的电阻，若电阻趋向无穷大，则该硅钼棒损坏，需更换。若硅钼棒没坏，检查20A保险管，若保险管坏，则更换保险管。通加热电源，若变压器有输出电压，且电压大于1V，则在调压模块控制端并联1个160欧姆的电阻。若变压器没输出，则断开调压模块控制端电源，开主机电源，在控制端输入0～5V的直流电压，若变压器输出电压随控制端电压大小变化，则调压模块没坏，否则，需更换调压模块。若更换调压模块后变压器还是没输出电压，检查加热线路，检查调线（继电器中间的两个跳线帽都跳到AFⅢ这边）,如果加热线路和跳线正常，则需更换接口卡或线路板。

高温炉已烧红当显示温度不上升。

可能原因： a、热电偶或连线坏

b、热电偶没装入炉内

c、控制电路坏

d、电路板上的跳线接到“CAL”位置

解决办法：检查线路板上的跳线，是否接到“NOR”位置。检查热电偶及其连线和位

置。如果以上都没问题，则需更换控制板和线路板。

送样机构定位不准

可能原因： a、定位光槽坏

b、刚玉管严重变形

c、控制电路坏

解决办法：打开软件中的“硬件调试”，分别用灰锥刀插入或离开光槽，看四个光槽状态是否正确，若不正确，则更换相应的光槽。若换光槽后，光槽状态仍不正确，则需检查控制电路，必要时更换线路板和控制板。将送样机构下降到一定高度，转动转盘，看刚玉管偏摆是否严重，重装刚玉管，若还不行，则需更换刚玉管。

在“硬件调试”中的所有操作无效

可能原因： a、仪器电源没打开

b、卡地址与实际控制卡地址不一致

c、控制电路坏

解决办法：打开测试仪主机电源，运行测试程序，打开硬件调试->计算热偶放大倍数->在卡地址内输入控制板上对应的地址（默认地址为280）。如果不行，重装测试系统程序再试。如果还不行，则需更换控制卡可线路板。

氧化性气氛下测试结果不对

可能原因：a、灰锥位置没对准

b、图像不清晰

c、灰锥熔融过程异常，如偏倒、与托板反应、鼓泡等。

解决办法：将弯头石英镜片擦干净，调准记数光槽。若灰锥偏倒，则要重新固定灰锥，重做实验。

弱还原性气氛下结果不对

可能原因：a、系统密封性变差

b、灰锥位置没对准

c、图像不清晰

d、碳物质成分变化或数量不符合要求

e、灰锥熔融过程异常，如偏到、与托板反应、鼓泡等。

解决办法：将送样机构上升到位，看高温密封圈是否压紧，没压紧，则需调准上升

到位光槽的位置。将凸台取下，旋开盖帽，看高温密封圈是否损坏或安装正确（高温密

封圈紧压刚玉管），若高温密封圈损坏，则需更换。将后门打开，将弯头镜片擦干净，看

方形密封圈是否损坏和压镜片的弹片是否还有弹性，如果密封圈损坏或弹片失效，则更换相应元件。用通气法做实验，如果结果不对，则需揭开炉盖，检查炉膛内刚玉件衔接处是否有气孔，若有，则涂上胶泥；如果结果正确，则要检查碳物质用量和成分。

高温炉升温速度不符合要求

可能原因： a、电源不符合要求

b、加热部件接触不良

c、高温导线导电性能变差

c、炉盖没盖好

解决办法： 检查加热电源，是否符合要求。检查高温导线是否烧坏（烧坏的需马上更换，不能再用），将取下长尾夹和铝箔圈，将铜弯头和高温连接导线的螺母拧紧，将铜弯头擦干净，检查铝箔圈是否完好，检查长尾夹是否还有弹性。盖好炉盖，将炉盖上的螺母拧紧。

采集不到图像

可能原因：a、摄像头电源不对

b、镜头上的亮度和对比度旋钮没调好

c、视频线没接好

d、图像卡参数不对

e、图像卡或摄像头坏

### 解决办法：检查摄像头电源电源是否为+12V，极性是否正确（橙色为正极）。将亮度和对比度旋钮调到适中位置。检查视频线，默认图像卡参数。如果还没有图像，则需要更换图像卡或摄像头。